需求参数:

- 电源输入：100V-240V  50Hz/60Hz  0.2A（±5%）。

- 转速范围：200-650rpm。

- 扭矩范围：0.4 N·cm-5.0 N·cm。

- 马达手柄应内置可充电锂电池，电池容量：≥2000mAh。

- 采用高效无刷电机。

- 弯手机应可360°旋转且可进行134℃高温高压灭菌。

- 应采用实时反馈技术，对电机输出扭矩实时动态控制。

- 需具备根管长度测量功能，可实现根管预备与根管长度测量协同使用。

- 具备≥5种运动模式，且包含正转模式、反转模式、往复模式、自适应模式、过台阶模式（T-mode）。

- 马达手柄应采用无线设计，放置在主机上即可充电。

- 过台阶模式、往复模式角度20°-400°可调。

- 往复转动角度应可调，调节单位:10°，正转角度和反转角度可以10°为步进可调，调节单位:10°。

- 根尖动作≥3种模式，包含自动停止、自动反转、关闭等模式。

- 马达手柄≥3种模式，包含自动启动、自动停止、自动减速等模式。

- 马达手柄应具备≥10组自定义记忆程序以及内置了市面上主流的锉系统，且每个自定义记忆程序都可以设置和调整如操作模式，速度和扭矩等参数。

- 需具有安全保护机制，手柄可自动关机，自动关机时长用户可自己设置。

- 音量可调节，应具备≥4个档位。