监护仪技术参数

1、便携一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者

2、≥10英寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率达≥800*600，支持8通道波形显示

3、整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。

4、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温

5、采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性

6、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

7、血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况

8、采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性

9、无创血压支持手动，连续和自动测量模式

10、成人无创血压测量范围：收缩压 25~290mmHg，舒张压 10~250mmHg

11、小儿无创血压测量范围：收缩压 25~240mmHg，舒张压 10~200mmHg

12、新生儿无创血压测量范围：收缩压 25~140mmHg，舒张压 10~115mmHg

13、支持心率变化统计和动态血压分析，满足临床对于病人病情变化的辅助分析

14、支持中/英文输入

15、具有三级声光报警，参数报警级别可调

16、具备报警集中设置功能

17、具备血液动力学、药物计算功能

★18、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面、支持遥测，联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。

19、标配一块高能锂电池，工作时间可达4小时

★20、通过中央监护系统可同屏显示除颤、输液泵、呼吸机、遥测等参数全面监测病人生命体征。