1：整机要求：

1.1、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，屏幕采用最新电容屏非电阻屏，分辨率高达1280×800像素或更高，≥6通道波形显示，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用，整机无风扇设计，配置提手,方便移动，配置有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿。

1.2、显示屏可支持亮度自动调节功能，屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.3、可支持遥控器无线远程操作监护仪。

1.4、内置高性能锂电池，工作时间≥6小时，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

1.5、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.6、监护仪设计使用年限≥10年。

★1.7、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥49种。

1.8、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa，监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C，监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

1.9、防水等级≥IPX2

1.10、整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测

2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.3、支持≥29种心律失常分析,包括房颤分析。

2.4、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.5、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.6、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

★2.7、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.8、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿，提供手动，自动，连续和序列、整点5种测量模式，并提供动态血压分析，可以直观地了解病人在24小时内的血压变化和分布情况，满足临床应用，无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

2.14、提供辅助静脉穿刺功能。

2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

2.16、心电波形基线恢复时间＜5秒，呼吸波形、无创血压波形、血氧饱和度波形除颤恢复时间≤15秒

- ★2.17、可升级旁流呼吸末二氧化碳，监测采样可选择120ml/min；90ml/min；70ml/min三种速率。

3：系统功能：

3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、支持肾功能计算功能。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6、≥1000组NIBP测量结果

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

3.12、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。

★3.13、呼吸氧合界面可显示呼吸暂停、心动过缓、低血氧饱和度事件提示。

3.14、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

3.15、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

★3.16、心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。

3.17、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.18、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。
★3.19、支持房颤概览显示内容包括但不限于：房颤心率分布、每小时的房颤负荷、生命体征参数趋势图、心搏标志开关。

3.17、信息互连：支持有线和无线（内置WiFi模块）方式直接与同品牌中央监护系统互联，把监测信息参数和波形实时显示到中央监护系统上，满足科室信息化的需求。