三联微生物过滤检测系统

1. 技术参数：

1.1三联支架不锈钢过滤器

1.1.1三联过滤器采用全高级不锈钢316L (1.4404)制成；尺寸 (L|H|W)：474 x 120 x 98 mm。

1.1.2清洗、灭菌方便：可整个支架进行灭菌：高压灭菌(121℃，30min)；火焰灼烧或其它方法，依照标准ISO 8199。

1.1.3漏斗配有独立三通阀开关，能够进行无菌换气，有效避免过滤后滤膜的二次污染。

1.1.4流速：90%真空度下水的过滤速度，孔径为0.45 μm过滤膜，600ml/min。

1.1.5具备50mm不锈钢滤膜支撑垫，可使用滤膜直径50mm或47mm。

1.2 真空排液泵

1.2.1直接排液，流速>4L/min。

1.2.2最大真空度400mbar，最大压力1.0 bar。

1.2.3 电源：100-240 V，47-63 Hz。

1.2.4液体最大粘度 <150cSt，最大工作温度40℃，防护类型 IP64，防护等级III。

1.2.5 尺寸(L|H |W)≤170×190×120 mm，重量≤1.5Kg。

1.2.6 容易安装，快接口连接，方便拆卸和清洁。

1.3 漏斗

1.3.1配制250ml可重复灭菌漏斗，无菌包装规格。

1.4 硅胶管

1.4.1 耐湿热灭菌，1m。