椎间孔镜手术系统参考参数

一、椎间孔镜

1、内窥镜与配套手术器械为同一品牌，以保证设备使用的安全性和兼容性

2、多通道硬性光学内窥镜，工作长度≥181mm，外径≥6.3mm，器械通道≥3.7mm

3、视向角≥30°，视场角≥80°

4、两个带旋塞的灌洗通道

5、防刮擦的蓝宝石玻璃镜头

6、标准的光源/摄像接口

二、椎间孔镜相关器械

1、扩张管(四级)：直径≥3mm，长度≥235mm

2、扩张管(四级)：直径≥5mm，长度≥210mm

3、扩张管(四级)：直径≥6.4mm，长度≥190mm

4、扩张管(四级)：直径≥7.5mm，长度≥175mm

5、扩张管(双通道)：直径≥6.4mm，长度≥230mm

6、环锯：直径≥5.0mm，长度≥230mm

7、环锯：直径≥6.5mm，长度≥230mm

8、环锯：直径≥7.7mm，长度≥230mm

9、环锯(镜下)：直径≥3.5mm，长度≥330mm

10、环锯(快装手柄)：适配环锯

11、工作套管：直径≥7.7mm，长度≥175mm，45°

12、工作套管：直径≥7.7mm，长度≥175mm，S型

13、环锯(可视)：直径≥7.7mm，长度≥175mm

14、工作套管(环锯)：直径≥8.5mm，长度≥170mm

15、工作套管(UT)：直径≥8.9mm，长度≥155mm

16、髓核钳(碗口)：直径≥2.5mm，长度≥330mm

17、髓核钳(碗口)：直径≥3mm，长度≥330mm

18、髓核钳(碗口上翘45°)：直径≥2.5mm，长度≥330mm

19、抓钳：直径≥3mm，长度≥330mm

20、抓钳(蛇形弹簧钳)：直径≥2.5mm，长度≥330mm

21、黄韧带咬切钳(咬骨钳)：直径≥3.5mm，长度≥330mm，45°

22、黄韧带咬切钳(咬骨钳)：直径≥3.5mm，长度≥330mm，90°

23、手柄（咬骨钳手柄)：适配咬骨钳

24、黄韧带咬切钳：直径≥2.5mm，长度≥330mm

25、黄韧带咬切钳(上翘45°)：	直径≥2.5mm，长度≥330mm

26、神经剥离子：直径≥2.5mm，长度≥330mm

27、神经拉钩：直径≥2.5mm，长度≥330mm

28、骨凿：直径≥3mm，长度≥330mm

29、探针：直径≥2.5mm，长度≥330mm

30、神经剥离子(刮匙)：直径≥4mm，长度≥330mm

31、金属锤：/

32、尖锥(穿刺针)：直径≥1.3mm，长度≥200mm

33、尖锥(穿刺针)：直径≥1.6mm，长度≥200mm

34、导丝：直径≥0.8mm，长度≥450mm

35、导丝：直径≥1.2mm，长度≥450mm

36、椎间孔镜手术器械消毒盒：含孔镜消毒盒

三、大通道椎间孔镜

1、内窥镜与配套手术器械为同一品牌，以保证设备使用的安全性和兼容性

2、多通道硬性光学内窥镜，工作长度≥138.5mm，外径≥10.0mm，器械通道≥7.0mm

3、视向角≥15°，视场角≥80°

4、两个带旋塞的灌洗通道

5、防刮擦的蓝宝石玻璃镜头

6、标准的光源/摄像接口

四、大通道椎间孔镜器械

1、扩张管（五级）：外径≥3mm，长度≥230mm

2、扩张管（五级）：外径≥5mm，长度≥210mm

3、扩张管（五级）：外径≥8mm，长度≥190mm

4、扩张管（五级）：外径≥10mm，长度≥170mm

5、扩张管（五级）：外径≥11.3mm，长度≥150mm

6、扩孔管（单通道）：外径≥10mm，长度≥180mm

7、环锯：外径≥11.4mm，长度≥140mm

8、工作套管(环锯)：外径≥12.5mm，长度≥95mm

9、工作套管（螺旋套管）：外径≥13.7mm，长度≥110mm

10、工作套管（平口）：外径≥11.3mm，长度≥125mm

11、工作套管（鸭嘴）：外径≥11.3mm，长度≥125mm

12、髓核钳(碗口)：外径≥3.5mm，工作长度≥260mm

13、髓核钳（碗口上翘45°）：外径≥3.5mm，工作长度≥260mm

14、抓钳：外径≥4mm，工作长度≥260mm

15、抓钳（蛇形弹簧钳）：外径≥3mm，工作长度≥260mm

16、黄韧带咬切钳（咬骨钳）：45°/外径≥4.5mm，工作长度≥260mm

17、黄韧带咬切钳（咬骨钳）：90°/外径≥4.5mm，工作长度≥260mm

18、手轮（咬骨钳手柄）：适配咬骨钳

19、黄韧带咬切钳：外径≥3mm，工作长度≥260mm

20、黄韧带咬切钳(上翘45°)：外径≥3.5mm，工作长度≥260mm

21、神经拉钩：外径≥3mm，长度≥330mm

22、骨凿：外径≥3mm，长度≥330mm

23、探针：外径≥3mm，长度≥330mm

24、神经剥离子（刮匙）：外径≥5mm，长度≥330mm

25、金属锤

26、尖锥（穿刺针）：外径≥1.8mm，长度≥200mm

27、导丝：外径≥1.5mm，长度≥450mm

28、椎间孔镜消毒盒

29、椎间孔镜手术器械消毒盒

五、大通道椎间孔镜融合器械

1、环锯：可视半齿环锯，工作长度≥126mm，外径≥11.2mm，内径≥10.2mm

2、椎间盘铰刀：倒装可视铰刀，工作长度≥370mm，宽度≥7.0mm，

3、椎间盘铰刀：倒装可视铰刀，工作长度≥370mm，宽度≥8.0mm

4、椎间盘铰刀：倒装可视铰刀，工作长度≥370mm，宽度≥9.0mm，

5、椎间盘铰刀：倒装可视铰刀，工作长度≥370mm，宽度≥10.0mm，

6、椎间盘铰刀：倒装可视铰刀，工作长度≥370mm，宽度≥11.0mm，

7、椎间盘铰刀：倒装可视铰刀，工作长度≥370mm，宽度≥12.0mm，

8、椎间盘铰刀：倒装可视铰刀，工作长度≥370mm，宽度≥13.0mm，

9、椎间盘铰刀：倒装可视铰刀，工作长度≥370mm宽度≥14.0mm

10、椎间盘铰刀：倒装铲型铰刀，工作长度≥370mm宽度≥8mm

11、椎间盘铰刀：倒装梯形方凿，工作长度≥370mm宽度≥10mm，

12、铰刀手柄：快装手柄，配合倒装器械使用

13、植骨器：植骨器推杆，长度≥172mm,直径≥7.5mm

14、植骨漏斗：长度≥165mm

15、导杆：一级扩张器，长度≥230mm，外径≥3.0mm，内径≥1.4mm

16、导杆：二级扩张器，长度≥178mm，外径≥10.0mm，内径≥3.2mm

17、套筒：半圆外套筒，工作长度≥120mm，宽度≥15.6mm，内径≥14.6mm

18、套筒：半圆内套筒，工作长度≥124mm，宽度≥14.0mm，内径≥10.3mm

19、套筒：半方外套筒，工作长度≥107mm，宽度≥16.0x10.9mm

20、套筒：半方内套筒，工作长度≥110mm，宽度≥14.0x12.1mm，内径≥10.2mm

21、融合器械盒：设计卡槽，用于放置融合工具和消毒

六、高清医用摄像系统

（一）、医用内窥镜摄像系统

1、内窥镜及器械与摄像系统、冷光源为同一品牌，以确使用的安全性和兼容性。

2、分辨率至少达到1920X1080P

3、≥七寸彩色液晶屏触摸式智能控制

4、具有双白平衡控制功能(AWC)

5、具有≥7种内窥镜选择功能，满足不同科室临床应用

6、具有红蓝黄色彩调节功能，满足不同科室对色彩的要求

7、具有强光抑制功能

8、具有清晰度增强功能

9、具有防红溢出、高亮抑制等功能

10、具有纤维镜图像优化功能

11、具有U盘手术过程录制功能

12、摄像手柄≥4键，具有≥15种功能选择

13、具有图像亮度≥20级可调功能

14、电源电压: ～220V；50Hz；

15、功率: 45VA

16、最低照度≤3 LUX

17、整机噪音：≤55dB

18、帧率:60帧/秒

19、信噪比：≥56 dB

20、扫描方式：逐行扫描

21、具有图像高清冻结功能

22、具有DVI、HDMI、SDI等高清视频输出

23、摄像头防水等级≥IPX8级

24、连续工作不少于8小时

25、摄像手柄可耐高温高压消毒

26、整机保修时间三年

（二）医用监视器

1、规格：≥27英寸

2、分辨率：≥1920X1080

3、宽高比（H:V）：16:9

4、频率：≥60Hz

5、响应时间：≤14ms

6、可视角度：≥178/178

7、具有数字放大功能

8、兼容其他品牌高清摄像系统

9、支持图文工作站信号输出

10、抗电磁干扰能力强

11、适用于各类硬性内窥镜镜、软性内窥镜镜、电子镜等

12、输入接口包括但不限于：HDMI1、HDMI2、DVI、HD15、HD-PB、HD-PG、HD-PR、HDAU-OUT、HDAU-IN、USB、COMP

（三）医用内窥镜冷光源

1、彩色液晶屏触摸式智能控制

2、灯泡寿命长，灯工作寿命≥40000小时，无需更换灯泡

3、累计使用时间显示 、单次手术时间数据显示

4、灯额定功率不小于65VA，输出亮度相当于350W氙灯

5、手动调光，亮度调节连续可调，亮度有数值显示

6、开启即亮，没有开机延时

7、显示故障代码

8、可选择多功能光孔

9、光孔可选择各类硬镜和软镜品牌

10、光输出通道：单通道

11、温度低，不含红外线和紫外线

12、冷却方式风冷

13、熔断器：2×F3AL/250V

14、冷光源色温为3000K～7000K

15、整机噪声不大于55dB

16、光通量≥100LM

17、整机保修时间二年，其中LED灯保修5年

（四）台车：专用多层台车

（五）导光束：光纤导光率达99%，不易衰减，抗拉、耐磨，可连接各种厂家内窥镜

七、手术动力系统

（一）手术动力系统

1、产品适用范围：该产品适用于骨科或其他外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的钻削、磨削、刨削处理。可用于骨科手术。

2、工作环境要求

2.1、环境温度：10℃～40℃；

2.2、相对湿度：30%～75%；

2.3、大气压力：600hPa～1060hPa。

3、防电击类型：Ⅰ类。

4、防电击的程度：BF型应用部分。

5、运行模式：连续运行。

6、移动式机箱。

7、高清全彩色液晶触摸屏≥7寸，具有手柄型号识别与显示、转速显示、手柄运行方向的显示，可通过屏幕进行转速设置、运行模式的设置、活动手柄选择等操作。

8、系统具有多种工作状态，并能在显示屏幕上指示出当前工作状态。

▲9、主机同一手柄接口可接不同手柄（不区分刨削手柄或高速手柄），具备接入附件识别功能，能识别连接的是否为有效附件，并能识别类型，并根据不同附件类型匹配相应的控制参数。

10、动力输出可随时切换到不同的手柄，减少手术中断时间。

11、预置多种模式，可通过屏幕、脚踏开关、手柄按钮等多种方式进行选择切换。

12、设定的模式和转速具有自动记忆功能。

13、系统具有自检和错误提示功能，发生故障自动停止工作并显示故障代码，主机自动停止工作。

（二）脚踏开关

1、全金属材质，密封型脚踏开关，线缆长度≥3.0m，防水等级≥ IPX8。

2、脚踏开关具有启停、无极调速功能。

3、脚踏开关具有手柄切换功能：可通过脚踏开关快速切换当前活动手柄。

4、脚踏开关具有模式切换功能：可在手机不同预设工作模式中进行快速切换。

5、脚踏开关具有机械式防误踩装置。

（三）高速手柄

1、钛合金机身，线缆长度≥3.0m，防水电缆接头，可高温高压灭菌。

2、使用无刷电机。

▲3、正反转模式自由切换，转速可调，高速手柄1：转速1000-80000 r/min，转矩≥3mN•m；高速手柄2：转速1000-60000 r/min，转矩≥3mN•m。

4、手柄具有过负载保护功能。

5、通用快速接口，可接直型、弯型、单向、前后往复、左右往复各式夹头，刀具可快速拆装，无需借助工具。

（四）磨钻头

1、配置不同头型、不同材质、不同尺寸规格的磨钻头，满足不同手术需求。

2、精密加工的高硬度材料，高速转动稳定。

3、磨钻手柄与微电机连接具有锁定功能，同时具有手柄周向调节功能；

八、骨科等离子射频手术系统

（一）主机

1、工作温度：40-70℃

▲2、具有射频消融功能（双极射频电极消融）和等离子消融切割功能

3、具有内镜下切割消融和止血功能。

4、主机和电极为同一品牌

5、主机具备自动保护装置：主机内部的专利电路系统能够连续监控能量输出，并且在出现瞬间峰值电流时自动暂停能量输出。当刀头回复到安全距离后，又会自动持续工作。

6、部分刀头在使用时具备工作时间提示音

7、时间可控制在900毫秒内

▲8、至少具有ABLATE（消融切割）、COAG（凝固止血）两种工作模式

9、等离子汽化切割：1-9档可调；等离子凝固止血：1-9档可调。

10、具有温控反馈技术：能够将刀头尖端等离子体薄层的状态和靶点细胞的特点，自动实时优化输出功率，以确保刀头在尽可能的低温度下稳定而高效的工作。

11、设备能自动识别刀头、脚踏开关、电源线，同时在设备上具有相应的显示及提示；能根据不同的临床需求及不同的刀头自动默认能量大小。

12、电极采用双极或多级设计，无需接负极板使用。

13、可选配三脚踏开关：三脚踏开关能够通过脚踏轻松实现ABLATE（消融切割）和COAG的档位调节。

14、同一设备可应用于：脊柱外科、关节外科以及疼痛科开展相关手术治疗。如：椎间盘摘除术、双通道椎管减压术、椎间融合术，经皮穿刺低温等离子颈椎、腰椎髓核成型术；肩关节镜手术、膝关节镜手术、髋关节镜等手术治疗。

（二）手术电极

1、主机和电极为同一品牌

2、腰椎椎间孔镜手术电极，应用于外科手术中针对软组织的消融、切割、凝血、止血。

商务及售后条款

本项目为交钥匙项目，项目总价包括全部产品价格【含与本院相关信息系统（HIS，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、交货期：自签订合同之日起25日内安装调试并交付使用

2、交付地点：由甲方指定地点（桂林市内）

3、付款方式：签订合同开具正规合法发票且设备验收合格后22个工作日内支付合同金额 95%,剩余合同价款的5%待履行完合同约定的权利义务事项后【成交供应商承诺保质期（免费保修、维护、升级期）满】且不存在争议的,成交供应商凭合同和《项目验收单》向采购人申请办理支付手续，22个工作日支付剩余款，不计息。

售后要求

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机（含配件）质保期不少于2年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复；重大故障处理时限不超过48小时修复，若72小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购人使用。

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、按采购人要求提供相关培训服务。