彩色多普勒超声诊断仪参考参数

一、设备名称：彩色多普勒超声诊断仪

二、用途说明

2.1用途：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其他

三、物理规格及人机交互要求

3.1显示器要求：≥24英寸高分辨率彩色液晶显示器

3.2液晶触摸屏要求：≥15英寸彩色触摸屏

3.3触摸屏支持将最近使用过的检查探头和其模式，放置在一边，点击检查模式，即可一步直达切换到探头和其模式

3.4操作面板具有6向独立调节功能（即电动上下升降、左右旋转和前后平移），方便操作者进行操作

3.5探头接口数量≥5个，可全激活。探头接口均为无针式接口且大小一致

3.6中央刹车系统

3.7支持电控助力

3.8采用Windows 操作系统，流畅使用体验 舒心安全保护

3.9具有控制面板集成一体化的两块不同大小的触摸屏，可自定义按键功能，随检查模式自动切换功能，可显示电池剩余电量。

3.10配置内置电池，不插电状态下，支持60分钟超声检查。

3.11要求所投机型为投标商超高档机型，近三年内推出的最新机型

3.12耦合剂加热器，支持实体按键开关，温度多级可调

四、系统成像技术

4.1二维灰阶模式

4.2M型模式

4.3彩色M型模式

4.4解剖M型模式（≥3条取样线，360度自由旋转）

4.5彩色多普勒成像

4.6频谱多普勒成像，连续多普勒成像

4.7组织多普勒成像,包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式四种成像模式

4.8空间复合成像技术，做曲别针实验可显示≥7条线

4.9支持扩展成像

4.10全域动态聚焦技术，声像图全程动态聚焦技术，全场图像均匀一致

4.11声速匹配技术，根据人体组织真实情况，自动匹配至最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示

4.12 具备B模式局部ROI区域高分辨率显示技术，提高感兴趣区的二维图像分辨率和细节分辨率，支持全局图像与局部高清图像的同屏左右双幅双实时显示

4.13立体血流技术，提供更接近真实世界的三度空间视觉，呈现血流的上下、左右、前后三维关系

4.14宽景拼接成像技术（非拓展成像）

4.14.1支持二维宽景和能量宽景，具有红、蓝、绿三种彩色框及文字提示扫描速度过快、过慢或者正常

4.14.2宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、单晶体相控阵探头

4.14.3宽景成像拼接长度≥100cm

4.15一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

4.16 二维/彩色取样框角度独立偏转技术

4.17智能血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化，节省人工调节时间，提升扫查效率

4.18超微细血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，具有3种成像模式：彩色模式、能量模式、剪影模式；可检测并显示组织内部及病灶血流灌注的低速血流，明显提高血流敏感度、血管空间分辨力

4.19穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果

五、高级成像功能

5.1弹性成像

5.1.1应变式弹性成像，具有压力提示，支持逐帧图像的压力大小查看，具有压力补偿技术

5.1.2应变式弹性成像支持应变、应变率和应变直方图的测量，具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能

▲5.1.3剪切波弹性成像，可支持凸阵、线阵、腔内、双平面等探头

5.1.4剪切波定量弹性成像，具备组织硬度定量分析软件（支持多比值分析、柱状图分析）弹性定量的参数包括杨氏模量值、剪切模量值、剪切波速度，定量组织的硬度信息

▲5.1.5具有质控稳定性指数、质控图、质控指数等质控形式，可自动生成剪切波弹性检查数据报告，报告中包含平均数、中位数、IQR/Median等量化数据，并且提供临床阈值供临床参考

5.1.6具有病灶周边浸润区的环形定量工具，同时需具有实体的专用的按键调节精准控制，环形的大小分级分档，可视可调

5.1.7 支持在同一切面下同时进行应变式弹性成像和剪切波弹性成像并实时双幅显示

5.1.8支持高帧率剪切波弹性成像，剪切波ROI大小为4cm*2.5cm时，帧率≥5帧/秒

5.2 造影成像

5.2.1 造影成像功能支持腹部探头、浅表探头、腔内探头、双平面探头等

5.2.2 支持微血管造影增强

5.2.3 支持混合模式，将组织图像叠加在造影图像上

5.2.4 支持实时显示组织图像和造影图像，造影图像和组织图像位置可互换

5.2.5 具有双计时器

5.2.6 支持向后存储≥6分钟电影

5.2.7 支持高帧率造影成像，造影成像帧率：凸阵探头10cm深度，帧率≥60帧/s；线阵探头3.5cm深度，扫描范围最大，帧率≥100帧/秒

5.3粘弹性成像

5.3.1支持腹部、浅表粘度系数和频散系数测量

5.3.2支持实时粘弹性成像、剪切波弹性成像、及二维成像上下左右多种模式混合显示

5.3.3粘性图谱≥8 档

5.4声衰减成像

5.4.1支持腹部声衰减模式

六、测量分析和报告

6.1全科测量包，自动生成报告

6.2 血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标，具有IMT分析评估曲线

6.3自动工作流协议，检查过程中可根据定义的协议自动切换图像模式，自动标记体标示意图，自动注释等，节省操作时间。操作协议可用户自定义，并可支持导出协议到其他机器上使用，有利于规范化管理。

七、 电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

7.1电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放

7.2原始数据处理，最大可进行32项参数调节（至少包括B模式10种、M型模式6种、彩色模式7种、PW模式9种）

7.3 在检查的同时进行同步存储图像信息至U盘记录，可以在您不中断扫查、保持检查连续性的同时，进行大容量、快速的数据备份。

7.4内置双硬盘设计（非外接，包括固态硬盘≥120GB和机械硬盘≥1TB），两个硬盘独立运行

八、系统技术参数及要求

8.1.二维灰阶模式

8.1.1最大显示深度:≥40cm

8.1.2 TGC: ≥8段

8.1.3 LGC: ≥8段

8.1.4 腔内探头扫描角度:≥200度

8.1.5电影回放：灰阶图像回放≥3000幅

8.1.6数字化全域动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹， A/D ≥ 14 bit

8.2彩色多普勒成像

8.2.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

8.2.2 取样框偏转: ≥±30度（线阵探头）

8.2.3 支持B/C 同宽

8.3 频谱多普勒模式

8.3.1 最大速度: ≥8.60m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

8.3.2 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

8.3.3 取样容积: 0.5-30mm ，支持所有探头

8.3.4 偏转角度: ≥±30度 （线阵探头）

九、连通性要求

9.1支持网络连接

9.2通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等

9.2. 具有远程图像通讯功能，超声机器内可登录通讯账号功能，进行将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端随时随地可以查看，并可以在手机和电脑端进行添加备注

9.4. 支持远程超声图像信息传输系统，要求该系统具备独立的医疗器械注册证和三级以上信息安全等级保护证书

十、探头规格

▲10.1可适配支持单晶体探头数量≥12把

10.2可适配探头类型：支持单晶体凸阵探头、矩阵线阵探头、单晶体相控阵探头、单晶容积探头、单晶体腔内探头、一线一凸双平面探头

10.3可适配探头最高频率:  超宽带探头，最高频率 ≥30MHz

10.4探头阵元数：≥1000阵元

10.5探头配置：

凸阵探头，频率：1.2-6.0MHz

矩阵线阵探头，频率：3.8-15.0MHz

腔内探头，频率：3.0-9.0MHz

相控阵探头，频率：1.5-4.5MHz

一线一凸双平面探头：频率：线阵面：3.5-9.5MHz；凸阵面：3.2-12.8MHz

单晶体线阵探头，频率：3.0-9.0MHz

微凸阵探头，频率：1.2-6.0MHz

十一、其他要求

11.1.超声工作站一套（主机+液晶显示器、打印机、高清采集卡、采集器4个、DICOM功能、信息网络端口费）。

11.2.超声电动检查床1张、超声椅1把、延长线多孔插座2个

11.3另配台式电脑+液晶显示器各1套。

11.4办公投影仪1部。

11.5配备不间断电源UPS≥3000VA，续航时间≥30分钟。

商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含与本院相关信息系统（HIS，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于五年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、按采购人要求提供相关培训服务。