彩色多普勒超声诊断仪参考参数

一、设备名称：彩色多普勒超声诊断仪

二、设备用途及说明：

全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、 乳腺、小器官、儿科、肌骨、介入临床应用。所投主机须具备国家医疗器械三类注册证的最新版本。

三、主要规格及系统概述

3.1	彩色多普勒超声波诊断仪包括：

3.1.1	显示器与操作系统

3.1.2	二维灰阶成像

3.1.3	彩色多普勒血流成像

3.1.4	实时频多普勒显示及分析

3.1.5	组织多普勒成像

3.1.6	组织谐波成像

3.1.7	超声造影成像

3.1.8	具备宽景成像(支持凸阵、相控阵、线阵等所有2D成像探头，扫描长度≥130cm)

3.1.9	支持三维成像

3.2	测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）

3.2.1	一般测量

3.2.2	妇产科测量

3.2.3	心脏功能测量

3.2.4	多普勒血流测量与分析

3.2.5	外周血管测量与分析

3.2.6	泌尿科测量与分析

3.3	输入/输出信号：S-端子或HDMI高清视频、USB等

3.4	网络功能：

3.4.1	医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件

3.4.2	具备网络接口及无线连接

3.5	图像存储与(电影)回放重现单元：

3.5.1	超声图像存档与病案管理系统

3.5.2	固态硬盘容量≥1TB

3.5.3	一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像，在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统

3.5.4	超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现，动态图像、静态图像以PC可读格式直接存储于可移动媒介

3.6	其他技术：

3.6.1	空间复合成像

* 3.6.2	穿刺针增强显示功能，多角度可调，并且可独立调节穿刺针增益、具体穿刺针增益数值可显示，支持凸阵及线阵探头

*3.6.3	灰阶血流成像技术，非多普勒成像原理，无取样框、无角度依赖，可显示极低速血流，可支持凸阵、相控阵、线阵、矩阵阵列探头

3.6.4	血管中内膜测量与分析（可测量血管前、后壁内中膜厚度）

四、技术参数及要求

4.1	系统通用功能：

4.1.1	显示器：≥23.8英寸高分辨率显示屏，具备万向关节臂，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠

4.1.2	触摸屏：≥12英寸,可与显示器同步显示实时图像

4.1.3	操作面板：支持电动调节高度、前后左右位置及旋转

4.1.4	探头接口：可激活探头接口≥4个（不包括笔式探头接口），可通用互换均为，均为无针触点式大接口，触点数＞400

4.1.5	探头规格：

4.1.5.1	系统可支持最高成像频率24MHz

4.1.5.2	所有成像探头均为宽频变频探头，二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调，具体频率数值可显示

4.1.5.3	系统可支持探头包括成人凸阵、小儿凸阵、成人相控阵、无线探头、按键探头、高频线阵、内置导航感应器线阵凸阵、经食道、术中T型、腔内双凸双平面探头

4.1.5.4	探头

4.1.5.4.1	凸阵探头：频率2.0-6.0 MHz

4.1.5.4.2	高频小器官线阵探头：频率6.0-15.0MHz

4.1.5.4.3	血管造影探头：频率3.0-9.0MHz

4.1.5.4.4	介入凸阵探头：频率3.0-7.0MHz

4.1.5.4.5	腔内凸阵探头：频率4.0-9.0MHz

4.1.5.4.6成人相控阵探头：频率2.0-5.0MHz，扫描角度≥120°（非扩展角度，全视野成像，包括二维、彩色成像）

4.1.5.4.7	无线探头：同时支持凸阵及线阵无线探头，支持独立作为便携超声工作，凸阵带宽2-5MHz，线阵带宽4-11MHz

4.1.6	组织谐波成像,：可用于全部成像探头，频率可视可调，具体中心频率数值可显示

4.1.7	穿刺导向：探头支持穿刺引导，穿刺引导角度≥3个

4.1.8	集成式耦合剂加热装置，温度分档可调

4.2	二维灰阶成像主要参数

4.2.1	成像速率：

4.2.1.1	凸阵探头，18cm深度，全视野，二维帧频≥43

4.2.1.2	相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 90°，二维帧频 ≥60

*4.2.2	主机可测量的扫描深度≥55cm

4.2.3	显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° - +20°

4.2.4	增益调节：B/M可独立调节，数字TGC分段≥8，同时可自动优化轴向及横向增益

4.2.5	回放重现： 灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒

4.2.6	组织声束矫正技术

4.3	彩色多普勒成像主要参数

4.3.1	显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示

4.3.2	具有双同步/三同步显示（B/D/CFM）

4.3.3	彩色取样框偏转角度：-20° - +20°

4.3.4	彩色多普勒成像速率：

4.3.4.1	凸阵探头，18cm深度，全视野，彩色帧频≥8

4.3.4.2	相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 90°，彩色帧频 ≥11

4.3.5	彩色多普勒增强显示技术：

4.3.5.1	具备彩色多普勒能量图 (PDI)，彩色方向性能量图（DPDI）

4.3.5.2	具备超微细血流成像技术，支持二维立体显示模式

4.3.5.3	具备二维立体血流成像，立体呈现程度可调节

4.3.4	具备智能多普勒技术，自动调整彩色取样框位置、偏转角度

4.4	频谱多普勒主要参数

4.4.1	成像模式：PW，CW，HPRF

4.4.2	多普勒发射频率可视可调，中心频率具体数值可明确显示

4.4.3	PWD及HPRF：血流速度≥8m/s；CWD：血流速度≥10m/s

4.4.4	最低测量速度：≤2mm/s （非噪声信号）

4.4.5	PW取样容积范围：0.5-20mm

4.4.6	零位移动：≥10级

4.5	造影成像技术

4.5.1	造影功能支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵阵列、腔内，术中T型、双平面（双凸）、凸阵容积、腔内容积探头等，支持探头总数≥14支

4.5.2	灰阶图与造影图像实时同屏双幅及混叠显示；双幅显示时灰阶、造影图可分别实时显示穿刺引导线；可实现同屏双幅投射式测量

*4.5.3	支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器

4.5.4	具有机载一体化时间强度分析软件及图像后处理功能

4.5.5	可对造影剂到达时间进行颜色编码，主要用于以不同彩色显示造影剂到达时间

4.5.6	可在造影成像模式下使用微血流成像

4.6	应变弹性成像技术

*4.6.1	具备成像质量监控色棒和操作动作曲线

4.6.2	可支持凸阵、线阵、腔内、矩阵阵列、术中T型及L型探头、腔内双平面（双凸）探头等≥13个探头

4.6.3	具备弹性量化分析：动态弹性图定量分析，提供感兴趣区与参照区的硬度比

4.7	剪切波弹性成像

4.7.1	实时二维剪切波弹性成像技术

4.7.2	可支持凸阵、线阵、矩阵阵列探头、腔内探头，术中探头；支持探头最高频率24MHz

*4.7.3	可在腹部凸阵探头、小器官线阵探头、腔内微凸阵探头上同时实现应变式弹性及剪切波弹性成像

4.7.4	具备剪切波弹性定量分析，定量数据可选择杨氏模量（KPa）或剪切波速度（m/s）

4.8	衰减成像功能

4.8.1	定量组织的衰减率或衰减系数

4.8.2	支持成人凸阵探头及小儿凸阵探头

4.8.3	具备包括衰减图、信号质量图质控图，指导正确放置取样线（ROI）；

4.8.4	具备多种测量方式，包括静态单帧多点及动态多帧单点测量

4.9	多影像融合导航

4.9.1	具备一体化系统内置多影像融合导航功能

4.9.5	系统可选择传感器及数据线内置式探头，探头个数≥5支

4.10	超声主机可通过蓝牙无线通信功能链接手机及平板电脑等智能移动终端

4.11	通过无线连接超声主机的手机或平板电脑实现移动操控超声设备，完成检查模式切换、冻结、测量等操作

*4.12	借助无线连接在超声主机的移动设备的拍摄功能拍摄图片，图片可瞬时上传至超声设备，拍摄的图片与超声影像实时同屏显示

五、其他要求

5.1.超声工作站一套（主机+液晶显示器、打印机、高清采集卡、采集器4个、DICOM功能、信息网络端口费）。

5.2.超声电动检查床1张、超声椅1把、延长线多孔插座2个

5.3另配台式电脑+液晶显示器1套、办公投影仪1部。

5.4配备不间断电源UPS≥3000VA，续航时间≥30分钟。

商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含与本院相关信息系统（HIS，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于五年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、按采购人要求提供相关培训服务。