便携式数字化彩色超声诊断仪参考参数

一	设备名称：便携式数字化彩色超声诊断仪

二	用途说明：

2.1 用途：满足腹部、 心脏、浅表、血管、神经肌骨、妇产等全身应用需求，全面拓展麻醉、TEE、 ICU/CCU、介入、术中、 急诊等新兴临床领域

2.2	要求具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求

2.3主机通过CE、FDA及CFDA（国械）认证

三	物理规格及人机交互要求

3.1	高清晰医用专业彩色 LED 显示屏≥15 英寸，自动调节亮度

3.2整机重量≤6KG，整机厚度≤64mm

3.3	接口选择:≥1 个，可扩展到 3 个

3.4物理轨迹球设计，支持用户自定义按键数量≥4 个 ，同一个自定义键支持≥4个功能

3.5	采用Windows 操作系统，流畅使用体验，舒心安全保护

3.6内置电池

四	系统成像技术

4.1	二维灰阶模式

4.2	组织谐波和PIHI技术

4.3	支持TSI技术：常规/肌肉/液性/脂肪

4.4	支持SCI技术，可显示9条线，≥3级可调，支持线阵和凸阵探头

4.5	支持FCI技术

4.6	斑点噪声抑制成像：支持二维、造影、实时四维模式等

4.7	M型模式

4.8	彩色M型模式

4.9	FreeXrosM模式(≥3条取样线，360度自由旋转)

4.10彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

4.11频谱多普勒成像，连续多普勒成像

4.12高分辨率血流成像：将彩色方向信息叠加在灰阶状态的血流动力学信息上，提供更高分辨率和灵敏度的血流图像

4.13取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

4.14支持速度、速度方差、能量、方向能量显示等

4.15组织多普勒成像,包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式

▲4.16支持8个取样框内心肌组织的TDI速度、应变、应变率定量分析工具

4.17扩展成像（要求凸阵、线阵、腔内探头均可用）

4.18穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持校正角度

4.19宽景成像技术（要求支持二维及彩色模式，并有速度提示）

4.20宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、相控阵探头

4.21一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

4.22二维/彩色取样框角度独立偏转技术

4.23智能血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化，节省人工调节时间，提升扫查效率

五	高级成像功能

5.1 造影成像

5.1.1 用于腹部、浅表和微血管造影、心腔造影

5.1.2 支持实时显示组织图像和造影图像，支持造影击碎，支持斑点噪声抑制，具备混合模式，支持造影图像和组织图像位置互换

5.1.3 支持微血管造影增强功能；

5.1.4 支持低机械指数造影

5.1.5 具有双计时器

5.1.6 支持向后存储≥8分钟电影

▲5.1.7	造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动，≥8个ROI

5.2应变式弹性成像

5.2.1具有压力提示，支持逐帧图像的压力大小查看，具有压力补偿技术

5.2.2应变式弹性成像支持应变、应变率和应变直方图的测量，具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能

六	测量分析和报告

6.1	 全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科、矫形外科

6.2  血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标，具有IMT分析评估曲线

6.3  心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记。自动计算EF、SV、HR、MeanPG、BSA等相关参数

6.4	 自动工作流协议，非预设条件,可根据用户操作习惯进行自定义调整，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间

6.5 心脏模式下，根据指南显示心脏正常参考值，并根据患者情况提示是否异常

七 	电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

7.1	电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D电影回放

7.2	原始数据处理，可对回放图像进行≥34种参数调节

7.3	固态硬盘≥240GB

八	系统技术参数及要求

8.1	二维灰阶模式：

8.1.1 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

8.1.2 最大显示深度:≥33cm

8.1.3 物理滑动TGC: ≥8段，LGC: ≥4段

8.1.4 动态范围≥230db，步进≤5，可视可调

8.1.5 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

8.1.6 凸阵探头，全视野，15cm 深度时，在最高线密度下，帧速率≥30帧/秒

8.1.8 体位标记：≥120种，可以自定义注释

8.2	 彩色多普勒成像

8.2.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

8.2.2 取样框偏转: ≥±30度(线阵探头)

8.2.3 支持一键B/C 同宽

8.2.4 频谱多普勒模式

8.2.5 取样角度≤60°脉冲多普勒最大速度: ≥8.60m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

8.2.6 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

▲8.2.7 取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头

8.2.8 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

九	 连通性要求

9.1	支持网络连接：支持图像无线传输到监护中央工作站

9.2	可下载手机移动终端APP，将机器超声图像通过无线网络直接发送到手机等智能移动终端平台

9.3	可下载手机移动终端APP，进行远程病人信息管理等，支持苹果和安卓系统

9.4	支持DICOM

9.5	包含下列接口： S---视频、VGA视频接口、HDMI

9.6	支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换

9.7	台车支持升降，扩展USB，机器防盗锁控制

十  探头规格要求：

10.1 可适配支持凸阵、线阵、相控阵、心脏经食道等，可提供注册证

- 10.2 单晶体凸阵探头1把，频率范围1.5-6.0MHz；

- 10.3 线阵探头1把，频率范围4.0-12.0MHz；

- 10.4 相控阵探头1把，频率范围1.5-4.5MHz；

- 10.5 线阵探头1把，频率范围3.0-9.0MHz；

十一  外设和附件及备件，售后及技术服务等要求

11.1 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证 10 年以上的供应期

11.2 专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具

11.3 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收

11.4 软件终身免费升级

十二 其他要求

整机全保修至少5年

商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含与本院相关信息系统（HIS，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于五年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、按采购人要求提供相关培训服务。