便携式彩色多普勒超声诊断仪技术规格及要求

- 系统技术规格及概述：

  - 设备名称：便携式彩色多普勒超声诊断仪

  - 用途：适用于神经、腹部、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科等全身应用

  - ≥22英寸无缝纯平液晶屏，可触摸操控，支持单点、多点、滑动、缩放等操作

  - 主机内置≥3个USB 3.0接口

  - 可激活成像探头接口：≥4个，可互通互用

  - 组织特异性成像

  - 空间复合成像

  - 斑点抑制成像

  - 彩色多普勒成像：包括彩色、能量、方向能量多普勒模式

  - 频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒、组织多普勒成像

  - 扩展成像（支持凸阵探头和线阵探头）

  - 实时双幅对比成像

  - 一键自动优化（支持二维、彩色及频谱模式等）

  - 支持局部放大

  - 支持解冻状态下血管内中膜自动测量

  - 穿刺针增强功能，可跟随进针角度自动校正声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头

  - 支持线阵探头偏转扫描，偏转角度≥15 度，用于增强穿刺针显影

  - 屏幕内具有穿刺中位线，参数显示区可显示靶目标至体表距离

  - 内置超声教学软件，提供解剖图谱、标准的超声图像以及扫查技巧图文解析，覆盖神经、心脏、腹部、甲状腺、乳腺等应用

  - ★智能追踪探头信息，探头内置记忆芯片，可自动记录设备序列号等信息，自动写入病例，便于设备管理与追溯

  - 自动舒张功能评估：自动舒张功能评估, 自动检测左心多普勒和组织多普勒信号，以自动测量心脏舒张功能评估参数E, A, E/A, e', E/e'

  - 智能血流跟踪（根据血管走行，自动识别并跟踪血管，自动调整彩色取样框的位置和角度，自动调整PW取样门的大小和角度，无需手动调节；具备多普勒自动识别功能）

  - 自动速度时间积分测量（自动放置彩色取样框，PW取样线，取样门，自动跟踪并描记LVOT的PW频谱，并计算VTI、SV、CO、SVV，且可提供趋势图）

  - 自动下腔静脉定量分析（自动跟踪IVC的内径并在实时或者多帧电影状态下计算自主呼吸下的塌陷指数CI，机械通气下的扩张指数DI和IVCV，并支持快速容量状态标注，且可提供趋势图）

  - 自动B线检测, 自动计算B线数量、获取B线面积比、B线间距, 指导液体复苏并防止出现肺水肿

  - 自动胃窦测量，自动识别胃窦边缘，进行胃窦面积测量，降低病人术中反流误吸风险。

  - 支持智能声控模块，利用麦克风输入语音指令调节图像参数，包括深度、增益、焦点位置、切换检查模式等

  - 实时自动射血分数测量：可在图像解冻状态下实时扫查并自动识别左室内膜并计算射血分数，提供心功能指数分析

- 测量/分析和报告

  - 常规测量：距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量

  - 多普勒测量：手动包络测量、自动包络、自动计算测量参数

  - 全科测量包：急诊、神经、肌骨、腹部、小器官、泌尿、心脏、血管等，自动生成报告

  - 具备解剖M型：实时、冻结或回放图像上可进行M型扫描线360度任意旋转，同时支持≥2条M取样线

  - 具备彩色解剖M型

  - 智能血流跟踪：彩色取样框自动跟踪血管，自动调整彩色取样框的位置和角度，自动调整PW取样门的大小和偏转角度，无需手动调节

- 电影回放和原始数据处理

  - 同时支持向后存储和向前存储：时间长度可预置，向后存储≥400s，向前存储≥100s

  - 支持图像后处理：可对回放图像进行≥10种参数调节

  - 支持同步存储：后台存储或导出图像数据的同时前台可以进行实时扫描

  - 图像录像存储格式： DCM、TIFF、BMP、JEPG、AVI等

  - 检查存储：≥200GB固态硬盘

  - 具备内置超声工作站，包含病人信息管理系统

- 连通性要求

  - 内置有线网络接口和无线网络连接

  - 支持DICOM 网络传输协议

  - 内置HDMI高清视频接口

  - ★可将机器超声图像、录像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台，便于会诊等

  - ★支持超声设备与监护类设备信息互通互联, 可在超声设备显示血压，血氧及心电等电生理信号，满足临床多维度信息综合决策的需求。

- 二维灰阶成像

  - 最大显示深度:≥36cm

  - TGC增益: ≥8段

  - 动态范围: ≥220dB

  - 增益调节: B、M、Color、PW模式分别独立可调

  - 伪彩图谱: ≥5种

- 彩色多普勒成像

  - 取样框偏转: ≥±25度 (线阵探头)

  - 支持一键B/C 同宽

- 频谱多普勒模式

  - 最大速度: ≥8m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

  - 最小速度: ≤1mm /s（非噪声信号）

  - 取样容积: 0.5-20mm

  - 偏转角度: ≥±25度 (线阵探头)

  - 快速角度校正

- 探头规格

  - ★可适配支持探头类型：凸阵探头、线阵探头、相控阵探头、线凸双平面探头、经食道探头、腹腔镜探头等

  - 可适配连接无线探头

  - 穿刺引导：凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

  - 探头频率：

- 凸阵探头：频率范围1.5-6.0MHz；

- 线阵探头：频率范围3.0-11.0MHz，具备独立按键设计，按键个数≥3个，可用于增益调节、深度调节、冻结、解冻等功能；

- 线凸双平面探头：频率范围5.0-12.0MHz，具备独立按键设计，可用于切换线凸探头、冻结、存储图像等功能；

- 相控阵探头：频率范围1.5-4.5MHz；

- 高频线阵探头：频率范围6.5-15.5MHz

- 腹腔镜探头：频率范围5-10.5MHz

- 配置要求

  - 便携式彩色多普勒超声诊断系统主机	1台

  - 凸阵探头	1把

  - 线阵探头	1把

  - 线凸双平面探头	1把

  - 相控阵探头	1把

  - 高频线阵探头	1把

  - 腹腔镜探头	1把

  - 专用台车（支持升降，含自动卷线器）	1台

  - 内置电池组	1套

- 其他要求

- 整机全保修至少5年

商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含与本院相关信息系统（HIS，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于五年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、按采购人要求提供相关培训服务。