转运呼吸机参考参数（2台）

一、整机与显示要求

1.适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持，适用于磁共振（MRI）环境，可耐受磁场强度最大为50mT。

2.整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。

3.电池续航时间≥5小时。

5.高性能涡轮，峰值流速≥280L/min。

6.配备推车，且推车具有一键自动手刹功能。

★7.配备无消耗型氧传感器，无需校准和更换。

8.支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

9.采用≥8英寸彩色触摸控制屏，分辨率≥1280*800像素，可同时显示波形和监测参数。

★10.具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度。

11.具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量。

12.支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥8000条报警和操作日志记录。

13.配备监护模块支持从呼吸机拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，监护模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测具有显示屏。

二、环境适应性要求

1.防尘防水等级≥IP34。

2.最高工作海拔≥7000m，满足高海拔和直升机转运要求。

三、呼吸模式及功能

★1.配备模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、心肺复苏通气模式（如CPRV或CPRmode等）。

2.配备无创通气模式和氧疗模式。

3.配备增氧、吸痰、吸气保持功能。

4.配置脱机工具SBT，静态PV环和肺复张工具。

★5.配置氧气消耗监测功能，可实时显示氧气瓶剩余使用时间

四、设置参数

1.潮气量：20ml—4000ml

2.吸气压力：1—80 cmH2O

3.呼气末正压：0—50 cmH2O

4.吸入氧浓度：21—100%

5.吸气时间：0.1—10s

6.压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF

7.流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF

8.呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%

9.氧疗流量：2—80L/min

五、监测参数和报警

1.波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间和CO2—时间波形。

2.监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。

报警：磁场强度、潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。

六、配置：

主机  2台

心电模块 2个

血氧模块 2个

重复性呼吸管路 4套

台车 2台

锂电池 2块

使用说明书2份

商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含与本院相关信息系统（HIS，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于五年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、按采购人要求提供相关培训服务。