数字化透视摄影X射线机(胃肠机)参考参数

一、总体要求：

1、主要功能与用途：用于数字化透视、摄影，胃肠道造影、T管造影、子宫输卵管造影、ERCP及PTCD等影像检查操作。

- 2.投标产品必须具备食品药品监督管理单位颁发的整机医疗设备注册证（CFDA），所配置的软件应为最新版本。

- 3.为保障设备稳定性、先进性，平板探测器、X射线高压发生器、图像处理软件、机架系统需要是DR主机原厂生产或同品牌部件。

二、该设备厂家设计使用年限不低于10年。

- 三、主要技术规格要求

1平板探测器

1.1采用碘化铯/非晶硅动态平板探测器技术

1.2有效成像视野≥17×17英寸

1.3视野切换≥4种

1.4灰阶度≥16bit

1.5像素尺寸≤148微米

1.6有效采集矩阵≥2800×2800

1.6空间分辨率≥3.0lp/mm

11.8量子捕获效率(DQE)≥65% @（0lp/mm ）

11.9从曝光到获得预示图像的最短时间≤1s

2高压发生器

2.1最大输出功率≥80kW（提供第三方检测报告或注册证作为佐证材料）

2.2最大摄影管电流≥800mA

2.3摄影管电流≥800mA

2.4电流时间积≥800mAs

2.6高压发生器频率≥50KHz

2.6最短曝光时间≤1ms

2.4摄影管电压范围≥150kV

2.5透视输出电压 ≥125kV

2.6具备连续透视及脉冲透视功能，具备切换按钮

2.7具备摄影自动曝光功能

2.8具备故障自检测功能

3、X射线管

3.1焦点大小：双焦点，小焦点≤0.6mm

3.2焦点大小：双焦点，大焦点≤1.2mm

3.3最大阳极热容量≥600kHU

3.4最大阳极转速≥9500转/分

4、检查床

4.1采用高强度低X射线吸收材料，无金属边框，纯平面

4.2 要求满足遥控控制、床旁控制

4.3床面高度可电动升降，最低床面高度≤65cm

4.4床体倾斜角度≥±90°

4.5影像系统纵向移动距离≥150cm，可覆盖成像范围≥200cm

4.6倾斜投照角度≥±30°

4.6胃肠造影压迫装置：伸缩回收式

4.8压迫器压力≤80N

4.9具备床侧操作按钮和紧急停止按钮

5、数字化图像采集及处理系统

5.1CPU主频≥3.1GHz，运行内存≥16GB

5.2 SSD硬盘容量≥500G

5.3计算机系统为正版操作系统（最新版本）

5.4监视器台数≥2 台

5.5监视器要求≥19"

5.6全视野透视下点片摄影（非DR模式下摄影）采集矩阵≥2800×2800（可在显示器上显示）

5.6具备透视录像功能，透视采集获得序列图像可动态播放，每序列最大采集幅数≥1000幅，单帧图像 为DICOM格式，可打印胶片

5.8具备透视图像抓拍技术，透视过程中的透视图像及末帧图像均可保存为DICOM格式

5.9具备标准DICOM3.0接口，包括传输、打印、存储及工作列表等

5.10具备全脊柱、全下肢全自动狭缝扫描成像功能

6图像处理功能

6.1具备实时动态高亮度控制功能

6.2具备实时动态图像显示、回放功能

6.3具备实时边缘增强功能

6.4具备窗宽、窗位调整功能

6.5具备图像放大及漫游显示功能

6.6具备多幅显示功能

6.66具备黑白反转功能

6.8具备左右翻转功能

6.9测量功能及注释功能

7、附件

7.1具有对讲系统

7.2具有脚踏板

7.3具有肩托架

7.4具有扶手

7.5具有钡餐杯托

7.6具有床垫

7.6具有压迫器

- 8.具有全下肢、全脊柱拼接功能

- 10整机原厂全保≥6年。

- 11.辅助设备

- 11.1、防护用品(≥0.5mmPb):铅衣4件(长袖)、铅围脖4 个、铅脖围裙4 条、铅帽4副、铅眼镜4个；个人剂量报警仪2 个。

- 11.2自动防护跟踪帘1 套

- 11.3 8M 专用医用显示器4 台。

- 11.4 一体化阅片桌椅4套。

11.5.工作站电脑（含电脑主机、显示器）6台。

- 11.6 能满足机房面积为40 ㎡消毒要求的空气消毒器1 台。

- 11.7 能满足机房面积为40㎡要求的除湿机1 台。

- 11.8紫外线消毒灯1套

- 11.9空气灌肠整复仪1套

- 11.10设备接入医院Pacs系统，保障图像传输。

11.11完成放射诊疗设备场所及性能检测。

商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含与本院相关信息系统（Pacs、HIS、lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于六年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，若停机超过48小时则提供临时替代方案。

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、提供不少于2次现场集中培训，每次不少于4小时，培训人数≤10人，培训内容包括设备操作、日常保养、简易故障判断，并提供书面教材及操作视频。

5、中标人须负责采购人院内的一台旧胃肠机设备的全套拆除、移机及重新安装、调试服务，直至该旧胃肠机可正常临床使用。